Расчет оптимальных параметров для 19F МРТ

Фомина Д.В.1, Павлова О.С.2, Глухова В.А.1

1студент, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

dv.fomina@physics.msu.ru

В магнитно-резонансной томографии (МРТ) существует проблема получения изображений от объектов с широким спектром ЯМР, что особенно актуально для ядер 19F [1]. Чем шире спектр, тем выше требования к мощности передатчика и градиентной системы, скорости оцифровки данных и чувствительности приемника. В противном случае не только снижается сигнал ЯМР, но и возникают артефакты химического сдвига, снижающие информативность МРТ изображений. Переход к более сильным магнитным полям еще более обостряет данную проблему. Существенно снизить значимость этой проблемы можно за счет узкополосного – частотно-селективного возбуждения спиновой системы. Эффективность такого подхода зависит от выбора параметров возбуждения – частоты заполнения РЧ импульса f0 и ширины его спектра Δ. Для расчёта параметров, дающих максимальный сигнал от спиновой системы с заранее измеренным спектром ЯМР, мы задействовали программное обеспечение, разработанное в лаборатории магнитной томографии и спектроскопии ФФМ МГУ [2].

Результаты расчёта были использованы для оптимизации параметров импульсных последовательностей в МРТ исследованиях, проводимых на 0,5 и 7 Тл томографах [3, 4].

Идея метода состоит в том, чтобы вычислить сигнал ядерной индукции S(t) для различных вариантов частотно-селективного возбуждения спиновой системы, и варьируя параметры f0, Δ и t в пределах, заданных техническими ограничениями, выбрать вариант, дающий максимум для S(t).

Схема метода показана на рис. 1. Для эмуляции профиля частотно-селективного возбуждения спектр высокого разрешения F(f) умножается на гауссову функцию . Для расчёта отклика от такого возбуждения S(t) результат перемножения подвергается обратному преобразованию Фурье (IFT). Затем рассчитывается модуль |S(t)|, определяющий яркость пикселей на магнитудном МР изображении.

Рисунок 1. Схема расчета MР сигнала для селективного возбуждения спиновой системы.

Значения «t», при которых достигаются экстремумы |S(t)|, являются ориентирами для оптимальных значений TE в импульсной последовательности градиентное эхо (GE). Величина |S(t)| при t~0 определяет значение MР-сигнала для импульсной последовательности спиновое эхо (SE).

Программа создает 3D-массив – , внутри которого ищет два набора параметров (t, f0, Δ): один из них дает максимальное значение для |S|, второй – для . Последняя величина – отношение МР-сигнала к тепловому шуму при равенстве полосы пропускания приемника ширине спектра возбуждения спиновой системы.

Схема расчёта наиболее адекватна для импульсных последовательностей, использующих гауссов импульс с малым углом отклонения вектора намагниченности FA (<30º) [5]. В этом случае отклик спиновой системы линейно зависит от амплитуды РЧ поля, и можно не учитывать влияние релаксационных параметров. Эти требования легко выполнимы в методе GE. Но качественные результаты расчетов могут быть востребованы для техники SE, где углы отклонения равны 90° и 180°.

Метод был апробирован на фторуглеродном препарате Перфторан® [6]. На рисунке 2 показаны его спектры 19F ЯМР, которые были получены в полях 0,5 и 7 Тесла на томографах фирмы Bruker – Tomikon S50 и BioSpec 70/30 USR.

На рисунке 2 представлены результаты расчета параметров – TE, f0 и Δ, дающих максимум |S|/N для методов GE и SE. Вертикальные линии соотносят положение частот f0 c линиями спектра 19F ЯМР. Длины горизонтальных отрезков соответствуют оптимальным значениям Δ. Для метода SE оптимальные значения Δ примерно соответствуют ширине той части спектра, в которой сконцентрированы наиболее интенсивные линии. Для метода GE ситуация иная – МРТ сигнал монотонно падает с увеличением Δ. Поэтому в этом случае Δ желательно задать минимальным – вплоть до значений, определяемых техническими ограничениями.

Рисунок 2. Спектры Перфторана® в полях 0,5 и 7 Т и рассчитанные оптимальные параметры для селективного возбуждения спиновой системы.

Рассчитанные оптимальные параметры представляют практический интерес, если небольшое отклонение их от оптимальных значений не приводит к существенному уменьшению MР-сигнала. Для оценки устойчивости оптимального режима селективного возбуждения полезно проанализировать поведение функций |S| и |S|/N вблизи своих максимальных значений, когда два из трех параметров фиксируются.

Результаты расчетов были использованы при установке параметров сканирования в МРТ in vivo исследованиях лабораторных животных (7 Тл) и человека (0,5 Тл). Для уточнения локализации фторсодержащих препаратов относительно анатомических структур применялось МРТ сканирование с регистраций сигналов как 1H, так и 19F.

Предложенный метод позволяет относительно простым способом рассчитать оптимальные параметры МРТ сканирования объектов со сложным ЯМР-спектром с учётом аппаратных ресурсов. Метод может быть адаптирован для более точных расчётов, если профиль возбуждения не эмулировать гауссовой функцией, а рассчитывать непосредственно из уравнений Блоха. В этом случае снимаются ограничения на угол FA. Эффективность этого метода повышается за счёт добавления информации о параметрах релаксации и констант спин-спинового взаимодействия.

Литература:

- Tirotta I., Dichiarante V., Pigliacelli C., Cavallo G., Terraneo G., Bombelli F. B., Metrangolo P. and Resnati G. 2015 Chem. Rev. 115 (2) 1106

- N. Anisimov, M. Gulaev, O. Pavlova, D. Fomina, V. Glukhova, S. Batova, Yu. Pirogov. Calculation of optimal parameters for 19F MRI.

- Гуляев М.В., Гервиц Л.Л., Устынюк Ю.А., Анисимов Н.В., Пирогов Ю.А. Хохлов А.Р. 2013 Журнал радиоэлектроники №8 – http://jre.cplire.ru/jre/aug13/8/text.html

- Волков Д.В., Павлова О.С., Гуляев М.В., Анисимов Н.В., Пирогов Ю.А. 2014 Журнал радиоэлектроники №11 – http://jre.cplire.ru/jre/aug14/11/text.html

- Bruker-BioSpin 2003 Shaped Pulses. PV 3.0.1 Online Manual D-5-8

- Maevsky E. I. and Gervits L. L. 2008 Supplement of Chimica Oggi/CHEMISTRY TODAY, Focus on Fluorine Chemistry 26(3) 8