Возможности динамической фокусировки многоэлементных решеток с прямоугольными элементами для использования в ультразвуковой хирургии

Степанов Илья Леонидович1, Росницкий Павел Борисович2

1студент, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ilyuhen1997@gmail.com

В современной медицине широко используются неинвазивные и малоинвазивные методы для проведения хирургических операций, связанных с удалением опухолей внутренних органов при лечении онкологических заболеваний. Одним из таких подходов является тепловое или механическое разрушение опухолей с помощью мощного фокусированного ультразвука [1]. В качестве излучателей часто используются мощные многоэлементные фазированные решетки, состоящие из большого числа круглых элементов, расположенных квази-случайным образом (рис. 1а) [2]. Однако небольшая плотность заполнения поверхности таких решеток элементами и, соответственно, невысокая достижимая мощность, ограничивает их применимость к разрушению опухолей глубоких органов в связи с сильным поглощением ультразвука. В данной работе рассматривается модель решетки с квази-регулярным расположением элементов прямоугольной формы по виткам спирали (рис. 1б), которая обеспечивает более высокую плотность заполнения, а значит и возможность генерации мощных полей. В связи с тем, что при электронном перемещении фокуса возникают побочные эффекты уменьшения амплитуды в фокусе и образования побочных максимумов, проведено сравнение области возможного электронного смещения фокуса при сохранении условий безопасности и эффективности облучения для предложенной спиральной и существующей квази-случайной решетки (рис. 1а). При этом учтены общепринятые условия эффективности (не более 50% потерь интенсивности в фокусе) и безопасности (не более 10% интенсивности в побочных максимумах по сравнению с интенсивностью в фокусе) [3].  Ранее развитый быстрый аналитический метод расчета полей решеток с круглыми элементами, позволяющий в несколько десятков раз уменьшить время вычислений по сравнению с прямым численным подходом [4, 5], был обобщен для решеток с прямоугольными элементами. В данном методе поле давления pi(x, y, z), создаваемое каждым плоским прямоугольным элементом решетки, аппроксимируется аналитическим решением интеграла Рэлея в дальнем поле элемента:

где V = 4v0ab, v0 –амплитуда нормальной компоненты скорости колебаний поверхности элемента, a, b – полудлина и полуширина прямоугольного элемента, r0– расстояние от центра излучателя до точки наблюдения поля.

Согласно расчетам поля в осевой плоскости yz для решеток с круглыми и прямоугольными элементами, амплитуда давления в фокусе предложенной решетки на 23% больше, чем у существующей решетки (рис. 1). При этом возможности динамической фокусировки этих двух решеток практически не отличаются: при смещении фокуса вдоль оси y граница области безопасного и эффективного перемещения фокуса составляет 1.44 см для существующей решетки (рис. 2а) и 1.37 см для предложенной (рис. 2б). Таким образом спиральная решетка с прямоугольными элементами позволяет увеличить общую мощность решетки без существенного уменьшения области динамической фокусировки.

Рис.1. Схемы существующей (а) и предложенной в работе (б) 256-элементных решеток: диаметр D = 17 см, радиус кривизны F = 13 см, рабочая частота f = 1 МГц. (а) Решетка с круглыми элементами: радиус a = 3.5мм; б) решетка с прямоугольными элементами: полуширина 3.55мм, полудлина 3.75мм.

1

0 			    pF/p0 = 36				                 pF/p0 = 44

-1

-2

8        10        12        14        16        18             8        10         12        14       16       18

Рис.2. Аксиальные распределения амплитуды давления p/p0, нормированной на начальную амплитуду на элементе для существующей (а) и предложенной в работе (б) решеток. Распределения соответствуют помещению фокуса на границу области безопасной и эффективной динамической фокусировки: (а) x = 0 см, y = 1.44 см, z = 13 см. (б) x = 0 см, y = 1.37 см, z = 13 см.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-12-00974.

ЛИТЕРАТУРА

- Гаврилов Л.Р. Фокусированный ультразвук высокой интенсивности в медицине. М.: Фазис, 2013.

- Hand J.W., Shaw A., Sadhoo N. et al. A random phased array device for delivery of high intensity focused ultrasound // Phys. Med. Biol., 2009, V. 54, p. 5675–5693.

- Gavrilov L.R., Hand J.W. A theoretical assessment of the relative performance of spherical phased arrays for ultrasound surgery and therapy // IEEE UFFC, 2000, V. 47, N. 1. p. 125–139.

- Ильин С.А., Юлдашев П.В., Хохлова В.А., Гаврилов Л.Р., Росницкий П.Б., Применение аналитического метода для оценки качества акустических полей при электронном перемещении фокуса многоэлементных терапевтических решеток // Акуст. журн. 2015. Т. 61. № 1. С. 57–64.

- Росницкий П.Б., Ильин С.А., Сапожников О.А., Хохлова В.А. Расчётный комплекс с интерактивным интерфейсом для исследования акустических полей многоэлементных решёток для ультразвуковой хирургии // Уч. зап. физ. фак-та Мос. ун-та. 2013. Т.4. С. 134301-1–134301-8.

# Text boxes

(б)

(a)

y, см

(б)

(a)

2

z, см

z, см