Биосенсоры на основе берлинской лазури для анализа биологических жидкостей

Щербачева Е.В., Карпова Е.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: scherbacheva.e@gmail.com

В связи с активным развитием клинической диагностики и спортивной медицины повышенный интерес вызывает поиск новых методов исследования биологических жидкостей. Одним из лидирующих направлений в этой области является разработка и усовершенствование биосенсоров.

В клинической диагностике глюкозу и лактат определяют в крови, однако такой подход сопряжен с травматизмом и возможностью заражения, поэтому необходим переход к неинвазивным методам мониторинга данных метаболитов. С этой точки зрения интерес вызывает анализ пота. Однако анализ реальных объектов и, в особенности, необходимость длительного мониторинга метаболитов налагает определенные требования на характеристики биосенсоров, а именно на их стабильность.

В настоящей работе разработаны биосенсоры на основе ферментов-оксидаз для детекции глюкозы и лактата. В качестве трансдьюсера  была использована берлинская лазурь (БЛ), стабилизированная гексацианоферратом никеля (NiГЦФ) [1]. Сравнение аналитических характеристик разработанных биосенсоров с характеристиками биосенсоров на основе немодифицированной БЛ представлено в таблице.

| Электрокатализатор | S, A ∙M-1 ∙см-2 | t, ч (5 мМ глюкозы) | S, A ∙M-1 ∙см-2 | t, ч (0,25 мМ лактата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЛ | 0,042±0,003 | 14,0±0,5 | 0,19±0,02 | 4,0±0,2 |
| БЛ-NiГЦФ | 0,018±0,002 | 27,5±1,2 | 0,09±0,01 | 7,5±0,6 |

Благодарность. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-00010.

# Литература

- Karpova E. V. Karyakina E. E., Karyakin A. A:. Iron-nickel hexacyanoferrate bilayer as an advanced electrocatalyst for H2O2 reduction // RSC advances. 2016 , № 6, p.103328-103331.