Термостабильность полимерной неподвижной фазы для газовой хроматографии на основе поли(3,3-бис(триметилсилил)трициклонена-7)

Рязанова Евгения Борисовна

Специализированный учебно-научный центр (факультет) школа-интернат имени А.Н.Колмогорова Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

j.ryazanowa2010@yandex.ru

Газохроматографический анализ при высоких температурах представляет собой одну из актуальных задач современной аналитической химии, и оценка термостабильности новых неподвижных фаз является обязательным этапом при описании нового сорбента. Целью настоящей работы является оценка термической стабильности полимерной неподвижной фазы для газовой хроматографии на основе поли(3,3-бис(триметилсилил)трициклонена-7), структурная формула которого приведена на Рис. 1

Рис. 1. Структурная формула поли(3,3-бис(триметилсилил)трициклонена-7), используемого в качестве неподвижной фазы

Эксперимент проводили с использованием газового хроматографа Shimadzu GC-2010 с пламенно-ионизационным детектором, газ-носитель гелий. С использованием исследуемого полимера была приготовлена полая капиллярная колонка 16 м х 0,21 мм х 0,25 мкм. Селективность и эффективность полученной колонки была оценена до прогрева сорбента и использовалась в качестве точки сравнения. Также для сравнения был использован политриметилсилилпропин (ПТМСП), близкий по свойствам к исследуемому полимеру.

Исследование термостабильности проводили следующим образом. Колонку выдерживали в токе гелия в термостате при температурах 100, 125, 150, 175 и 2000С в течение не менее 8 часов. После этого температуру термостата опускали и проводили по 5 последовательных анализов смеси углеводородов С1 – С4 при 40, 60 и 800С и оценивали изменения эффективности и селективности колонки, а также факторы удерживания (см. Рис. 2).

Рис. 2. Изменение факторов удерживания углеводородов С2 – С4 при исследовании термостабильности НФ на основе поли(3,3-бис(триметилсилил)трициклонена-7)

Согласно полученным данным, исследуемый полимер проявляет невысокую термическую стабильность и теряет разделительную способность уже после 150 0С. Это позволяет рекомендовать его для использования в анализе легких газов. Дальнейшая работа будет направлена на исследование других производных трициклононена в качестве неподвижных фаз в ГХ.