Влияние эффекта рефракции на компенсацию аберраций в лучевом приближении при фокусировке ультразвука в глубоких структурах головного мозга

Солонцов О.В., Росницкий П.Б, Хохлова В.А.

студент, младший научный сотрудник, к.ф.-м.н., доцент, д.ф.-м.н.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: solov1938@gmail.com

В последние годы методы неинвазивной ультразвуковой хирургии успешно применяются для удаления опухолей и других пораженных участков в глубоких структурах головного мозга (рис. 1а) [1,4]. При этом кости черепа остаются серьезной преградой на пути ультразвука, приводя к искажению и расфокусировке ультразвукового пучка. Чтобы скомпенсировать возникающие аберрации, используются многоэлементные фазированные решетки с возможностью варьирования фазы на каждом из элементов решетки независимым образом. Для решения задачи коррекции аберраций активно развиваются различные дифракционные модели, учитывающие толщину, внутреннюю структуру черепа и генерацию в нем сдвиговых волн [3,4]. В клинических условиях используется геометрический подход, который заключается в компенсации набегов фазы при прохождении костей черепа лучом, соединяющим точку фокуса и центр излучающего элемента [1]. При этом не учитывается преломление луча на границе внешней контактной среды, черепа и мягких тканей мозга. Возникает вопрос о влиянии эффекта рефракции при фокусировке пучка через кости черепа, поскольку это может потенциально помочь улучшить существующий алгоритм коррекции аберраций.

Целью работы было сравнение величин фазовых задержек при фокусировке через череп в центр кривизны решетки с учетом и без учета рефракции (рис. 2а). Задача решалась в двумерной постановке.

Поверхность черепа была получена путем пороговой сегментации изображения компьютерной томографии (КТ), затем результат сегментации был сглажен с использованием интерполяции кубическими сплайнами (рис. 1б). Траектория лучей с учетом рефракции была определена как ломаная с узлами на поверхности черепа, дающая минимальную временную задержку при распространении луча от поверхности решетки до фокуса. Минимум полученной функции двух переменных находился с помощью метода Нелдера-Мида [2].

(1)

Здесь x1 и x2 – точки пересечения траектории луча с внешней и внутренней поверхностью черепа. В качестве начального положения на стартовом шаге метода брались точки пересечения поверхностей черепа с прямым лучом, проведенным от поверхности излучателя к фокусу. Здесь l1 – расстояние от фокуса до точки пересечения луча с внутренней поверхностью черепа, l2 – расстояние от точки пересечения луча с внутренней поверхностью до точки пересечения с внешней, l3 – расстояние от точки пересечения с внутренней поверхностью черепа до излучателя, , ,  – скорости звука в воде, костях черепа и тканях мозга.

На рис. 2б показан результат вычисления набега фазы с учетом (сплошная линия) и без учета (пунктир) рефракции. Итоговые вычисления производились для излучателя с апертурой и радиусом кривизны D = F = 20 см, частотой f = 1 МГц и непрерывно распределенными излучателями. На графиках видно, что при удалении от центра решетки различие между набегами фаз с учетом и без учета рефракции несущественна, однако ближе к центру, где структура черепа наиболее неоднородна, она возрастает и различие может достигать 0.5π.

Таким образом, в работе было показано, что учет эффекта рефракции вносит существенный вклад в величину набега фазы, использующейся для компенсации аберраций при прохождении ультразвука через череп, а значит его учет может позволить улучшить качество компенсации аберраций.

Работа поддержана грантом РФФИ №19-02-00035.

Литература

1. P. Ghanouni, K. B. Pauly, W. J. Elias, Jaimie, Henderson, J. Sheehan, S. Monteith, and M. Wintermark, Transcranial MR-Guided Focused Ultrasound: A Review of the Technology and Neuro Applications // AJR Am J Roentgenol., 2015., vol. 205(1), pp. 150–159.

2. J. A. Nelder and R. Mead, A simplex method for function minimization // Computer Journal, 1965, vol. 7, p. 308–313.

3. W. Qiu, A. Bouakaz, E. E. Konofagou and H. Zheng, Ultrasound for the Brain: A Review of Physical and Engineering Principles, and Clinical Applications // IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2021, vol. 68(1), pp. 6–20.

4. P. B. Rosnitskiy, P. V. Yuldashev, O. A. Sapozhnikov, L. R. Gavrilov, V. A. Khokhlova, Simulation of nonlinear trans-skull focusing and formation of shocks in brain using a fully populated ultrasound array with aberration correction // J Acoust Soc Am., 2019, vol.146(3), pp. 1786–1798.

# Text boxes

Рис.1 а) Геометрия облучения. б) Двухмерный срез черепа до и после сглаживания.

Рис.2 а) Прямые и преломленные лучи, вдоль которых вычислялись набеги фаз. б) Сравнение относительных набегов фаз в двух моделях, с учетом (сплошная кривая) и без учета (штриховая кривая) рефракции при прохождении лучей через поверхности черепа.