Разработка системы мониторинга модулей электромагнитного калориметра MPD

Кутинова О.В.1,2, Сухов Е.В.1,2, Устинов В.В.1,2

1 Государственный университет «Дубна», Инженерно-физический институт, Дубна, Россия

2 Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия

E-mail: kutinova@jinr.ru

Аннотация: разработана система мониторинга модулей электромагнитного калориметра (ECal) многоцелевого детектора MPD (ОИЯИ). Система основана на волокне бокового свечения SOF-2. Волокно SOF-2 излучает свет в поперечном направлении по всей длине и может быть использовано для калибровки фотоприемников SiPM. Изучены свойства волокна бокового свечения на специально-созданном стенде, а также отклик модулей электромагнитного калориметра MPD.

Для изучения свойств горячей ядерной материи на коллайдере NICA в ОИЯИ (г. Дубна) в точке взаимодействия пучков создается многоцелевой детектор MPD. Одной из подсистем, отвечающей за идентификацию γ-квантов и электрон-позитронных пар, их отделения от адронов (например, π0-мезонов), а также для измерения их энергии, является электромагнитный калориметр. Электромагнитный калориметр будет состоять из ~39000 отдельных модулей, разделенных на сектора [1]. Каждый модуль калориметра представляет собой 16 светоизолированных башен сечением 4×4 см2, состоящих из чередующихся слоев свинцового поглотителя и сцинтиллятора. Каждая башня пронизана в продольном направлении переизлучающим волокном Kuraray Y-11. Волокна просматриваются фотоприемниками Hamamatsu S13360-6025 MAPD [2].

Знание характеристик кремниевых фотоумножителей (SiPM) имеет первостепенное значение при проведении эксперимента и во время обработки полученных данных. Характеристики SiPM необходимо определять экспериментально в ходе предварительных калибровок, а также иметь возможность контролировать стабильность работы SiPM дистанционно. Под калибровкой понимается определение наиболее важных параметров работы фотоприемников SiPM: коэффициент усиления, который позволяет пересчитать сигнал, записанный в каналах АЦП, в количество фотонов, попавших на пиксели SiPM; оптимальное рабочее напряжение; амплитудное разрешение; временной отклик; шумовые эффекты и др.

Для проведения калибровки фотоприемников использован подход, заключающийся в использовании волокна бокового свечения SOF-2 [3] вместо стандартных методов. Характеристики волокна SOF-2 были предварительно исследованы. Для исследований был разработан специальный стенд (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема измерений длины затухания в волокне бокового свечения.

В стенде (рис. 1) сигнал на волокно подавался извне с помощью пикосекундного лазера [4]. Съем света с волокна SOF-2 осуществлялся переизлучающим волокном Y-11, аналогичному тому, что используется в модулях калориметра типа «Шашлык». Получена длина затухания света для разных волокон ~170 см при длине исследуемого волокна 3 м.

Проведена калибровка модуля калориметра типа «Шашлык» (суммарно 16 башен) с использованием волокна бокового свечения. Волокно было установлено на модуль как показано на рисунке 2. Проверялся отклик фотоумножителей SiPM на сигнал от LED-диода со спектром излучения в синей области, сопряженный с волокном SOF-2 с помощью специального коллиматора.

Рис. 2. Модуль калориметра с установленным волокном

Получена разрешающая способность для каждого канала исследуемого модуля. Примеры амплитудных спектров, полученных с использованием волокна SOF-2, приведены на рисунке 3. Аппроксимация спектров, выраженных в каналах АЦП, выполнена с помощью функции Гаусса. При этом разрешающая способность ухудшается при отдалении от LED-диода.

Рис. 3. Экспериментальные спектры, полученные с использованием волокна SOF-2

Заключение

Изучено оптическое волокно бокового свечения SOF-2. Получены длины затухания света для разных волокон этого типа. Волокно было интегрировано на модуль калориметра типа «Шашлык» и проведены измерения. Представлены предварительные результаты.

Список использованной литературы и источников

- MPD NICA Technical Design Report of the Electromagnetic calorimeter (ECal).

- Hamamatsu S13360-6050.

- Волокно SOF-2.

- Picosecond Laser System EIG2000DX.

# Text boxes

Башни калориметра

Переизлучающее волокно Y-11

Печатная плата с установленными SiPM

Волокно SOF-2

Башня 8

Башня 8

Отсчёты

Отсчёты

Амплитуда, каналы АЦП

11 см от LED

σ / A = 2.71%

Амплитуда, каналы АЦП

289 см от LED

σ / A = 8.98%