Компактный детектор тяжелых заряженных частиц на основе сцинтиллятора  ZnSe

Кондрашов Александр Александрович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: my.post.box.1@yandex.ru

Селенид цинка (ZnSe) — уникальный сцинтилляционный материал,  который производится в России [1, 3]. Он обладает высоким световым выходом, малой токсичностью, негигроскопичен и имеет высокую радиационную и термическую устойчивость, что делает его пригодным для применения в экстремальных условиях [4]. Важной характеристикой сцинтиллятора является отношение светового выхода для различных видов частиц к световому выходу γ-квантов при одной и той же энергии — квенчинг-фактор. Имея низкий квенчинг-фактор, ZnSe пригоден для регистрации тяжелых заряженных частиц [5, 8-9]. Он обладает хорошей прозрачностью к собственному сцинтилляционному излучению. Также с помощью легирования можно добиться высокой интенсивности сцинтилляций [2, 4].

Однако у него есть такой недостаток, как плохое согласование длины волны максимума спектра люминесценции со спектральной чувствительностью фотоэлектронного умножителя. Но с появлением кремниевых лавинных фотодиодов и кремниевых фотоумножителей удалось устранить данный недостаток [4]. Его сцинтилляционные спектрометрические характеристики очень сильно зависят от его химической чистоты.

Были произведены исследования сцинтилляционных свойств ZnSe. Для данных исследований был создан стенд, основными элементами которого является кристалл ZnSe(Те) и кремниевый фотоумножитель (silicon photomultiplier, SiPM). На данном стенде производились измерения энергетического разрешения (FWHM) ZnSe при воздействии на него β- и γ-излучений с источника 207Bi (энергия 976 кэВ [6]), γ-излучения с источника 137Cs (энергия 624 кэВ [6]), α-излучений с источника 238Pu (энергия 5495 кэВ [7]). Результаты измерений представлены в таблице.

| Источник | Вид излучения | Энергия частицы E, кэВ | FWHM, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 207Bi | β-, γ- | 976 [6] | 16±2 |
| 137Cs | γ- | 624 [6] | 25±6 |
| 238Pu | α- | 5495 [7] | 31±8 |

Таким образом, детекторы на основе селенида цинка являются перспективными для регистрации тяжелых заряженных частиц в сложных условиях  эксплуатации, в том числе при использовании в дозиметрах и спектрометрах, устанавливаемых на космические аппараты.

Литература

- Рыжиков В. Д., Гринев Б. В., Ополонин А. Д., Лисецкая Е. К., Галкин С. Н. Кристаллы сцинтилляторов AIIBVI и детекторы на их основе для цифровой радиографии // “Вiсник” УМТ № 1 (1) 2008, c. 106 – 121.

- Сериков М.С., Вильчинская С.С.. Исследование спектрально-кинетических характеристик импульсной люминесценции кристаллов ZnSe с примесями // XIX Международная научно-практическая конференция "Современные техника и технологии", секция 6: Материаловедение.  2013. с. 148 - 149.

- Сборник трудов научно-исследовательского института материаловедения (1963–2016). Москва, Зеленоград, 2016. С. 382.

- Jagtap S., Chopade P., Tadepalli S., Bhalerao A., Gosavi S. A review on the progress of ZnSe as inorganic scintillator // Opto-Electronics Review 27. 2019. 90 - 103 p.

- W.G. Lee et al., J. Korean Phys. Soc. 48 (2006) 47.

- Ryzhikov V.D., Gal’chinetskii L.P., Starzhinskiy N.G., Danshin E.A., Katrunov K.A., Chernikov V.V. Combined detectors of charged particles based on zinc selenide scintillators and silicon photodiodes // Вопросы атомной науки и техники. 2001. №5. Серия: Ядерно-физические исследования (39). С. 174-176.

- Stoddard D. H., Altenesius E. L. Radiation properties of 238P u produced for isotopic power generators // Isotopes // Industrial Technology (TID-4500, 43rd Ed.).1965.

- Tretyak V.I. Semi-empirical calculation of quenching factors for ions in scintillators. 2009.

- Wolszczak W., Dorenbos P. Non-proportional response of scintillators to alpha particle excitation // IEEE . 2016.