Анализ фрагментов крупных гематом человека после их разжижения методом гистотрипсии

Миронова А.А.1, Тюрина А.В.2, Пономарчук Е.М.2

1студент, 2аспирант, научный руководитель В. А. Хохлова

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: arina-univer39@mail.ru

Крупные гематомы человека могут возникать в результате травм, приема антикоагулянтных средств, хирургического вмешательства, инфекции и нарушения свертываемости крови [1]. На сегодняшний день возможно как консервативное лечение гематом, включающее в себя холодный компресс, наложение повязок, использование лекарственных препаратов, так и оперативное лечение, включающее дренирование и хирургическое удаление гематомы [2]. Существующие методы лечения имеют ряд возможных последствий, включающих, например, внесение инфекции. Без должного лечения образование гематомы может привести к посттравматическому оссифицирующему миозиту, органной недостаточности, и даже ампутации конечности.

Недавно в качестве малоинвазивной альтернативы существующим методам лечения крупных гематом был предложен метод гистотрипсии, основанный на нелинейном распространении ультразвуковых импульсов высокой интенсивности от излучателя, расположенного вне тела человека, к фокусу внутри тела, в результате чего в профиле волны в фокусе образуются ударные фронты [1–3]. В зависимости от параметров ударноволнового воздействия в фокальной области пучка может происходить механическое разрушение или ликвификация гематомы. На месте разрушаемого объема коагулированной крови образуется жидкость, называемая лизатом, содержащая остатки клеток крови и фибриновых нитей.

Рис 1. а) Схема экспериментальной установки. б) Геометрия перемещения фокуса для получения объемных разрушений в сгустке крови. Черными точками отмечены положения фокуса.

При клиническом применении метода гистотрипсии для лечения объемных гематом человека полученный лизат предполагается удалять тонкой иглой, поэтому отдельные фрагменты в лизате должны быть достаточно малы по сравнению с отверстием медицинской иглы, чтобы не препятствовать аспирации. В связи с этим, целью настоящей работы являлся ультраструктурный анализ и оценка размеров фрагментов, оставшихся в разжиженном содержимом объемных разрушений, полученных методом гистотрипсии в сгустках человеческой крови как модели гематомы при двух различных наборах параметров ультразвукового воздействия.

В качестве модели крупной гематомы человека (30–100 мл) использовалась антикоагулированная человеческая кровь, взятая у добровольцев путем стерильной венепункции и затем коагулированная раствором хлорида кальция. Перед облучением каждый образец гематомы помещался в 6% агаровый гель. Для получения объемных разрушений в образцах гематом использовался ультразвуковой фокусированный излучатель, состоящий из 12 колец, с частотой 2 МГц, апертурой 10 см, фокусным расстоянием 8 см и центральным отверстием радиусом 2 см (рис. 1а). Излучатель, УЗИ-датчик для контроля воздействия в реальном времени и образец гематомы в агаровом геле находились в бассейне с дегазированной водой. Каждое разрушение получалось путем облучения полос, на каждой из которых воздействие производилось в некотором количестве точек Nф путем электронного перемещения фокуса между ними (рис. 1б). Облучение образцов гематом осуществлялось в двух режимах: длительность импульсов в них составляла 2.5 мс и 0.2 мс, количество точек-фокусов на каждую полосу Nф = 10 и Nф = 8, в первом и втором режимах, соответственно. В обоих режимах коэффициент заполнения был равен 1%, а напряжение на источнике составляло 190 В, что соответствовало пиковому положительному давлению в фокусе in situ 184 МПа, и пиковому отрицательному -27 МПа. Всего было получено n = 17 объемных разрушений.

После облучения каждой гематомы образованный лизат аспирировался с помощью тонкой иглы 18G. Из каждого объемного разрушения капли разжиженного содержимого разбавлялись дистиллированной водой в соотношении 1:50 для разделения на отдельные фрагменты, затем наносились на 1–2 стеклянных подложки диаметром 10 мм и подготавливались к изучению на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) [1]. Всего было исследовано N = 20 образцов разбавленного лизата. Поверхность каждого образца диаметром 10 мм исследовалась на наличие фрагментов длиной более 20 мкм и фотографировалась при их наличии. Всего был получен и обработан 131 снимок. Для измерения размеров фрагментов использовался графический редактор Figma (рис.2а).

Показано, что после воздействия на сгустки более короткими импульсами (0.2 мс по сравнению с 2.5 мс) количество оставшихся фрагментов оказалось меньше и их размер не превышал 160 мкм (рис. 2б). При этом вне зависимости от длительности импульсов большинство (80%) оставшихся фрагментов фибриновой сети имели размер до 100 мкм. Наиболее крупные фрагменты имели длину до 250 мкм, что не превышает диаметр отверстия большинства медицинских игл (от 31G и ниже). Таким образом, при использовании большинства медицинских игл содержимое лизата, полученного в крупных сгустках человеческой крови методом гистотрипсии, не будет препятствовать аспирации разжиженного содержимого гематом тонкой иглой.

Работа поддержана грантами РФФИ 20-02-00210 и фонда «БАЗИС» 20-2-10-10-1.

Рис 2. а) Пример обработки СЭМ-снимка фрагмента фибриновой сети в графическом редакторе Figma. Измеренная длина образца 52.3 мкм. Маркерная линия 10 мкм, увеличение x1800. б) Распределение количества фрагментов в зависимости от диапазона их размеров после воздействия импульсами длительностью 2.5 мс (черный) и 0.2 мс (белый).

Литература

- Ekaterina M. Ponomarchuk, et al. Ultrastructural analysis of volumetric histotripsy bio-effects in large human hematomas // Ultrasound in Med. & Biol. 2021. V.47 (9). P. 2608-2621.

- Tatiana D. Khokhlova, et al. Histotripsy liquefaction of large hematomas // Ultrasound in Med. & Biol. 2016. V. 42 (7). P. 1491–1498

- Adam Maxwell, et al. Disintegration of tissue using high intensity focused ultrasound: two approaches that utilize shock waves // Acoustics Today. 2012. V. 8 (4). P. 24-37

# Text boxes

а

б

б