Оценка погрешностей при стереотаксическом облучении 
опухолей спинного мозга и позвоночника

Данилина И.И.1

Студент

E–mail: danilinaii@nsi.ru

Антипина Н.А.2

Научный сотрудник

E–mail: nantipina@nsi.ru

Игошина Е.Н.2

Радиотерапевт

E–mail: enigoshina@nsi.ru

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия,
2НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, Москва, Россия

Целью данной работы является определение области применения стереотаксической лучевой терапии (СЛТ) спинальных мишеней с учетом погрешностей подведения дозы и возникающих дозовых нагрузок на спинной мозг, разработка рекомендаций по обеспечению качества проведения прецизионного облучения новообразований спинного мозга и позвоночника.

За последнее десятилетие стали широко использоваться методы СЛТ при патологиях спинного мозга и позвоночника. Традиционная лучевая терапия, использующая ограниченное количество полей, характеризуется низкими показателями точности, конформности и селективности. Такая методика не позволяет подвести к мишени необходимую терапевтическую дозу из-за значительных неопределенностей локализации мишени и высокой радиочувствительности спинного мозга. Методы СЛТ позволяют увеличить разовые дозы сохраняя при этом лучевую нагрузку на спинной мозг и другие нормальные ткани в пределах толерантности. Расширение возможностей лучевой терапии обусловлено повышением точности подведения дозы и конформности дозовых распределений.

В работе проанализирован опыт применения радиохирургического и гипофракиционированного облучения спинальных патологий в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Изучены источники погрешностей (качество совмещения изображений КТ и МРТ, точность расчёта и подведения дозы к мишени, качество фиксации и укладки пациента, различные методы навигации). В рамках оценки погрешностей укладки пациента проведено сравнение точностей систем навигации, применяемых в Центре. Проведен анализ дозовых нагрузок на спинной мозг пациентов. Оценена толерантность спинного мозга при облучении высокими разовыми дозами.

Основные выводы сделанные в ходе выполнения работы:

- При отсутствии единых средств фиксации для всех топометрических исследований погрешность совмещения может достигать 7–10 мм.

- Среднее значение линейных отклонений пациента во время лечения на аппарате КиберНож ≤0,4 мм и корректируется автоматически.

- При оценке неточностей укладки пациента при КСО на аппарате TrueBeam было получено, что среднее значение линейных отклонений ≤1 мм, среднее значение угловых отклонений ≤1°. Все отклонения, которые превышают полученные значения также подлежат корректировке

- В ходе оценки нестабильности положения пациента во время лечения при КСО на аппарате TrueBeam получено, что во время подведения дозы линейные отклонения ≤0,2 мм, а угловые ≤ 1,5°.

- При моделировании в системе планирования смещения области интереса нагрузки на спинной мозг в отдельных случаях увеличивались на 14% или 2 Гр, что является существенным при СЛТ вблизи критической структуры. Поэтому требования к укладке пациента должны быть более жесткими в случаях, когда нагрузки на критические структуры близки к толерантным значениям.

- Анализ статистических данных Отделения по результатам верификации планов спинальных мишеней показал, что критерию (–индекс 3%/3 мм удовлетворяет 98,2±5,3 % точек. Для верификации использовались портальная дозиметрия и фантом Octavius 4D, полученные результаты совпадают в пределах погрешности. Выполнение (–критериев для количества точек (100% свидетельствует о том, что аппаратные погрешности не вносят существенный вклад в общую погрешность.

- Величина отступов от края мишени определяется главным образом погрешностью укладки пациента и равна 0 на аппарате КиберНож, 1 мм при облучении маленьких мишеней и 1–3 мм при КСО на TrueBeam.

- При оценке позиционирования при помощи системы ExacTrac по данным CBCT были получено, что среднее значение линейных отклонений ≤ 1 мм, среднее значение угловых отклонений ≤1 градуса.

- Несмотря на небольшое количество осложнений со стороны спинного мозга, полученные данные о токсичности при облучении в режимах радиохирургии и гипофракционирования (табл. 1) коррелируют с данными литературы. При дозовых нагрузках на 0,15 см3 менее 14 Гр вероятность осложнений со стороны спинного мозга 3% и менее. Осложнения при дозе более 14 Гр наблюдались в 1 случае из 12.

Таблица 1. Наличие осложнений со стороны спинного мозга

|  | 10 ≤ Dэкв ≤ 12 Гр | 12 ≤ Dэкв ≤ 14 Гр | Dэкв ≥ 14 Гр |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего мишеней | 444 | 175 | 20 |
| Есть контроль | 253 | 107 | 12 |
| Лучевая реакция | 1,2%(3 случая) | 2,8%(3 случая) | 8,3%(1 случай) |

Литература

- Accuracy Requirements and Uncertainties in Radiatherapy, Human Health Series No. 31 / IAEA. –Vienna: Vienna International Centre, 2016

- D. L. Benzil, M. Saboori, A. Y. Mogilner, R. Rocchio, C. R. Moorthy, Safety and efficacy of stereotactic radiosurgery for tumors of the spine // Journal of neurosurgery. – 2004. – 101 Suppl 3. – C.413–418.

- M.H. Bilsky, L. Angelov, J. Rock, J. Weaver, J. Sheehan, L. Rhines, S. Azeem, P. Gerszten, Spinal radiosurgery: a neurosurgical perspective // Journal of Radiosurgery and SBRT. – 2011. – T.1. – C.47–54.

- P. C. Gerszten, S. A. Burton, C. Ozhasoglu, K. J. McCue, A. E. Quinn, Radiosurgery for benign intradural spinal tumors // Neurosurgery. – 2008. – T.62. – № 4. – C.887–95; discussion 895–6.

- R. J. Lalonde, T. Li. Imaging for SRS and SBRT // Stereotactic Radiosurgery and Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT). – 2019. – С.53–65

- J. Sinclair, S. D. Chang, I. C. Gibbs, J. R. Adler, JR, Multisession CyberKnife radiosurgery for intramedullary spinal cord arteriovenous malformations // Neurosurgery. – 2006. – T.58. – № 6. – C.1081–9; discussion 1081–9.

- S. I. Ryu, S. D. Chang, D. H. Kim, Image–guided hypofractionated stereotactic radiosurgery to spinal lesions // Neurosurgery. – 2001. – T.49. – № 4. – C.838–846.