ВЗВЕШИВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ С ПОМОЩЬЮ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО БИОСЕНСОРА

Власов В.А.

студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: vlasov.va18@physics.msu.ru

В настоящее время существует множество методов исследования микро и наночастиц. Одними из лидеров в данном направлении являются методы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), а в частности метод атомно-силовой микроскопии (АСМ). Однако АСМ изображения объектов не дают прямой информации о такой важной характеристике, как масса образца. Данная работа предлагает реализацию резонансных «атомных весов» на платформе АСМ ФемтоСкан Х Центра перспективных технологий [1].

Принцип работы микромехалического биосенсора основан на исследовании поведения резонансной частоты кантилевера АСМ при нанесении на его поверхность различных микрочастиц (кристаллы йода, бактерии, вирусы). Подробная информация о принципах и режимах работы кантилеверных биосенсоров изложена в [2].

Для регистрации микрочастиц требуется высокая чувствительность прибора (для регистрации одиночных бактерий шум сигнала не должен привышать 1 Гц). Ранее в работе [3] была достигнута чувствительность 6 ∙ 10-10 г, что соответсвует массе примерно 200 бактерий E.coli.

В данной работе в качестве биосенсора использовался кантилевер NSG 01 bare [4] с характерной резонансной частотой порядка 245,5 кГц. На рис. 1 представлены данные обработки 100 резонансных кривых, снятых в течение 15 минут.

Рис. 1 Зависимость резонансной частоты кантилевера от номера кривой

Из данной зависимости видно, что изменение резонансной частоты сенсора не привышает 0,5 Гц за все время измерений. Такой уровень погрешности соответсвует чувствительности 7 ∙ 10-14 г, что позволяет регистрировать одиночные бактерии и порядка 10 вирусных частиц.

Метод взвешивания микрочастиц с помощью микрокантилеверного сенсора имеет глубокое медицинское приложение и может использоваться в качестве экспресс-тест систем для обнаружения вирусов в организме человека. Для эффективного налипания вирусных частиц на сенсор, поверхность кантилевера модифицируется рецепторным слоем. В работе [5] проводилась детекция вируса гриппа А, а в качестве рецепторного слоя использовались сиаловые кислоты. Результаты работы продемонстрированы на рис. 2.

Рис. 2 Детекция вируса гриппа А

Как итог, достигнутая в данном эксперименте чувствительность порядка 106  частиц/мл.

Литература

- http://nanoscopy.ru/equipment/femtoscan/ (Центр перспективных технологий)

- Колесов Д., Яминский И., Ахметова А., Синицына О., Мешков Г. Кантилеверные биосенсоры для обнаружения вирусов и бактерий // Наноиндустрия. 2016. том 66, № 4, с. 26-35.

- Ахметова А., Гутник Н., Мешков Г., Назаров И., Синицына О., Яминский И.В. Биосенсор для обнаружения вирусов и бактерий в жидкостях // Наноиндустрия. 2016. том 70, № 8, с. 22-27.

- NSG01 (tipsnano.ru) (характеристики кантилевера NSG 01 bare)

- Киселев Г., Горелкин П., Ерофеев А., Колесов Д., Яминский И.В. Детекция вирусов с помощью пьезоэлектрических кантилеверов // Наноиндустрия. 2015. № 4(58), с. 62-67.