# Особенности измерения времени продольной релаксации T1 в конденсированных средах методом ядерного магнитного резонанса с использованием модуляционного метода в слабых магнитных полях

Гольдберг А. А.1, Кочетков И. Д. 1

1студент,

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого, 
физико-механический институт, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: artemiy.goldberg@mail.ru

Одной из задач ядерного магнитного резонанса (ЯМР) при исследовании конденсированных сред является определение времен продольной T1 и поперечной T2 релаксации, особенно важно при использовании малогабаритных ЯМР-релаксометров для экспресс-контроля состояния конденсированных сред [1, 2]. В случае экспресс-контроля регистрация сигнала ЯМР происходит в слабом магнитном поле с B < 100 мТл (ограничен вес конструкции устройства) с использованием независимого источника питания. В связи с этим возникают проблемы при использовании импульсных методов (спиновое эхо Ханна и импульсная последовательность Карра-Перселла) в небольших портативных ЯМР-релаксометрах для измерения T1 и T2 [1]. Для реализации этих методов требуется зазор между полюсами магнитов не менее 80 мм для размещения системы катушек, что увеличивает вес устройства и импульсное напряжение в несколько сотен вольт (ограничения на заряд батареи) [2]. Поэтому для измерения T1 и T2 в малогабаритных ЯМР-релаксометрах регистрируется сигнал с применением метода модуляции. В этом случае ЯМР-сигнал формируется в виде затухающего непериодического колебания. На рисунке 1 показан зарегистрированный сигнал ЯМР из водопроводной воды при T = 290,2 К.

Рис. 1. Зарегистрированный сигнал ЯМР сигнал из водопроводной воды с использованием модуляционной методики.

Определить время T2 можно по затуханию огибающей, построенному по вершинам пиков. Неоднородность магнитного поля учитывается в области, где расположена регистрирующая катушка [1]. Трудности возникают с измерением T1. Это связано с тем, что экспериментальные исследования показали, что для определения T1 в конструкции малогабаритного ЯМР-релаксометра чрезвычайно сложно использовать измерения частоты по методу Джулотто [3].

В слабом магнитном поле В резонансные частоты при изменении частоты модуляции магнитного поля В отличаются друг от друга на доли герца. Запись этих частот требует высокой точности настройки резонанса, которая может быть достигнута только в лабораторных условиях измерения. В случае использования устройства в полевых условиях такой режим измерения является сложным в реализации.

Кроме того, формула для определения T1 по методу Джулотто [3] была получена из уравнения Блоха без учета особенности регистрации ЯМР-сигнала в слабом магнитном поле с использованием метода модуляции [2]. Кроме того, уравнения Блоха не учитывали влияние модуляции магнитного поля на намагниченность конденсированной среды. Поэтому, учитывая все факторы в уравнениях Блоха, мы получили формулу для определения T1 по двум измерениям амплитуды сигнала ЯМР на разных частотах модуляции τ.

М = М0 [1 – (1 - exp(–τ/T1)) / (1 + exp(–τ/T1))]                              (1)

Использование уравнения (1) для определения времени T1 для различных сред показало, что существует ряд особенностей при проведении вычислений. Эти особенности связаны с соотношениями между частотами модуляции, которые используются   для регистрации сигнала ЯМР. Например, регистрируем сигнал ЯМР на частоте 100 Гц и регистрируем сигнал на частоте 120 Гц. Два сигнала ЯМР реально существуют, время T1

у исследуемой среды существует, а уравнение не имеет решений, подходящих под ограничения. А в случае регистрации сигналов на частотах 10 и 100 Гц уравнение имеет решения. Поэтому необходимо рассмотреть различные случаи и определить граничные условия, для которых решения уравнения Блоха применимо.

Рассмотрим некоторые из этих случаев подробнее.

Литература

- Leshe A. Nuclear induction. Veb Deustscher Verlag Der Wissenschaften, Berlin, 1963.

- Davydov V.V., Dudkin V.I., Vysoczky M.G., Myazin N.S. Small-size NMR Spectrometer for Express Control of Liquid Media State // Applied Magnetic Resonance, 2020. Vol. 51. P. 653–666.

- Chiarotti G., Cristiani G., Giulotto L., Lanzi G. A Nuclear Inductor for Measurements of Thermal Relaxation Times in Liquids // II Nuovo Cimento, 1954. Vol. 12. P. 519-525.