Сравнение результатов теста Winston-Lutz, полученных с помощью коммерческого и открытого ПО

Давыдов А.Б.1, *, Черняев А.П.1, Лыкова Е.Н.1, Кирпичев Ю.С.2

*Студент

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", Физический факультет, Москва, Россия

2ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ»

davydovab@my.msu.ru

Лучевая терапия – это метод лечения онкозаболеваний с помощью ионизирующего излучения, обычно с помощью пучков фотонов или электронов [1]. Источником ионизирующего излучения служит медицинский линейный ускоритель. Чтобы гарантировать точность подведения дозы к опухоли, линейный ускоритель необходимо регулярно тестировать. Для гарантии качества лучевой терапии необходимо убедиться, что его механические и дозиметрические параметры не отклоняются от исходных клинических параметров, полученных во время приемки машины [2]. Одним из таких тестов является тест Winston-Lutz, который необходим для проверки совпадения радиационного и визуализационного изоцентров.

В исследовании три набора изображений, полученных на аппаратуре медицинского линейного ускорителя Varian TrueBeam были проанализированы с помощью открытой библиотеки pylinac [4] для языка программирования Python и с помощью коммерческого решения Doselab [3] для обеспечения качества лучевого лечения. Металлический шарик помещался в изоцентре визуализации по рентгеновским снимкам. Пример получающегося изображения представлен на рисунке 1. Радиационный центр ускорителя находится в центре квадратного поля, изоцентр визуализации – в центре шарика.

Пример отчёта теста с помощью библиотеки pylinac представлен на рисунке 2. Для каждого изображения было определено расстояние между радиационным и визуализационным изоцентрами d. Результаты приведены в таблице 1. По результатам сравнения теста скрипта pylinac с коммерческими решениями установлено, что его можно применять в клинической практике для проверки и калибровки ускорителя.

Таблица 1. Расстояние d между радиационным и визуализационным изоцентрами, определённое различными способами

| Номер набора изображений | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднее расстояние между радиационным и визуализационным изоцентрами, определённое с помощью скрипта pylinac, мм | 0,7 | 0,44 | 0,50 |
| Среднее расстояние между радиационным и визуализационным изоцентрами, определённое при анализе коммерческим софтом, мм | 0,71 | 0,43 | 0,42 |
| Максимальное расстояние , мм | 1,2 | 0,81 | 0,61 |
| Максимальное расстояние , мм | 1,21 | 0,81 | 0,63 |
| Средняя разность = , мм | 0,01 | 0,01 | 0,08 |

Коммерческие решения работают только если клиника имеет возможность закупить соответствующий софт у их разработчика. Открытое ПО pylinac работает при любых обстоятельствах и доступно любой клинике, что является его главным преимуществом. В будущем для дополнительной проверки релевантности анализа с помощью открытого ПО те же изображения планируется проанализировать вручную.

Рис. 1. Одно из изображений, проанализированных в ходе исследования

Рис. 2. Пример отчёта теста скрипта pylinac

Список литературы:

1. Лыкова Е.Н., Уразова К.А. Введение в планирование лучевой терапии пучками тормозных фотонов. М., 2019.

2. Smith K., Balter P., Duhon J. et al. AAPM Medical Physics Practice Guideline 8.a.: Linear accelerator performance tests // Journal of Applied Clinical Medical Physics, Volume 18. Issue 4. 2017. P. 23-39.

3. Doselab: https://www.varian.com/products/software/quality-assurance/doselab

4. Pylinac: https://pylinac.readthedocs.io/en/release-3.0/winston_lutz.html